Определение визуальной разрешающей способности объектива.

Испытуемый объектив Ломо F=80 1:2,2

Ход работы:

Объектив устанавливается на оптической скамье так, чтобы изображение миры, видимое в микроскоп не перемещалось относительно оптической оси  при повороте объектива.

1-источник света,

2-штриховая мира,

3-коллиматор,

4-суппорт с испытуемым объективом,

5-микроскоп.

Разрешающая способность определятся по наименьшим штрихам миры, видимой через объектив по всем четырем направлениям.

Определив группу, по таблице находим  n - т.е. разрешение самой миры данной группы, напр. 9 группа миры № 3 содержит 20 штрихов на 1 мм, зная фокусное расстояние объектива коллиматора и испытуемого объектива можно вычислить визуальную разрешающую силу объектива по формуле N=    No·fк /fоб   где,

N  - разрешающая сила

No  - разрешение миры

f к - фокусное расстояние коллиматора  (1600 mm)

f об - фокусное расстояние испытуемого объектива (80 mm).

| Диафрагма n | Разрешение миры No | Разрешающая способность N |
| --- | --- | --- |
| База 4,8 мира №3 |
| 2,2 | 30 | 600 |
| 2,8 | 27,5 | 550 |
| 4 | 21,25 | 425 |
| 5,6 | 16,25 | 325 |
| База 9,6 мира №4 |
| 8 | 11,25 | 225 |
| 11 | 6,12 | 162,4 |
| База 19,2 мира №5 |
| 16 | 5,62 | 112,4 |
| 22 | 4,06 | 81,2 |

Вывод:

Объектив имеет высокую разрешающую способность при открытой диафрагме, по мере уменьшения относительного отверстия, значение разрешающей способности существенно снижается. При значениях диафрагмы от 11 до 22 вести съемку нежелательно.

# Text boxes

1

2

3

4

5