Измерение фотографической разрешающей способности объектива.

Испытуемый объектив Nikkor F=50 1:1,8

Разрешающая способность выражается предельным числом линий на один миллиметр раздельно видимых на негативе, полученном при определённо заданных условиях экспонирования.

Ход работы:

Сначала с помощью фотоаппарата с испытуемым объективом снимаются миры. Экспозиция выставлялась на камере относительно числа диафрагмы, которое последовательно изменялось от 2.8 до 11

| n | 1,8 | 4 | 8 | 1,8 (+5%) | 1,8 (-5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 1/500 | 1/125 | 1/30 | 1/500 | 1/500 |

Расстояние от камеры до шкалы мир 170 см.

При съёмки четвертого и пятого кадров расстояние менялось на +5% и -5% соответственно, т.е. 180 и 160см.

Затем негатив был проявлен.

После проявления отснятые миры рассматривались поочерёдно в 8-кратный микроскоп, оборудованный шкалой в окуляре. Необходимо было установить миру так, чтобы её центр находился в центре пересечения диагональных линий окуляра. Затем нужно определить диаметр кружка нерезкости миры (мира - 36 пар чёрно-белых линий, шаг 100)

36 пар/π=36/3,14=11,5 полученное значение делится на величину диаметра кружка нерезкости.

| Кадр | n | Крайняя мира | Центральная мира |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | деления | мм | л/мм | деления | мм | л/мм |
|  | 1 | 1,8 | 130 | 0,2872 | 39,5 | 120 | 0,2568 | 42,8 |
|  | 2 | 4 | 160 | 0,3424 | 32,1 | 180 | 0,3858 | 28,5 |
|  | 3 | 8 | 150 | 0,321 | 34,2 | 170 | 0,3638 | 30,2 |
|  | +5% | 1,8 | 110 | 0,2354 | 46,7 | 210 | 0,4494 | 24,4 |
|  | -5% | 1,8 | 170 | 0,3638 | 30,2 | 90 | 0,1926 | 57,1 |

Вывод:

Степень диафрагмирования влияет на разрешающую способность. Можно определить наиболее оптимальное относительное отверстие для испытуемого объектива.